전류 전압 테스터기 사용설명서

:: 제품설명 ::

측정 동작방법	2중 적분방식(Dual slope Integration Mode)
표시	3¾액정표시(3200COUNT), 32 segment 바-그라프
극성표시	양극일때는 표시 없음, 음극일 때는 (-)로 자동표시
오-바렌지표시	“OL"로 표시(AC/DC 500V 레인지는 제외)
측정주기	1초당 2회
배터리약화표시	동작 전압이하시 “ ” 부호가 액정상에 표시
자동전원꺼짐	최종레인지스위치 조작 후 10분 후 자동으로 꺼짐
동작온도/습도	0℃ ~ 40℃, 80%RH이하
보존온도/습도	-20℃ ~ 60℃, 70%RH이하
전원	LR-44(SR-44) 건전지 2개
소비전력	약 5m W
칫수	55(폭) × 110(높이) × 9.7(두께)
중량	약 100 g (건전지, 케이스)
부속품	LR-44건전지 2개, 설명서, 케이스

:: 사용설명 ::

<직류전압(DCV) 및 교류전압(ACV) 측정방법>
1. 레인지스위치를 “OFF"에서 “DCV" 또는 “ACV"로 설정합니다.
2. 측정회로의 - 측에 검정색 리드봉을, + 측에 적색리드봉을 접속합니다.

※ 주의 : 전압측정시에는 시험하기를 원하는 부하나 회로에 병렬이 되도록 연결하며,
절대로 AC/DC 500V 이상은 인가하지 마십시오.
3. 측정치가 액정상에 표시됩니다.

<저항(Ω) 측정방법>
1. 레인지스위치를 “OFF"에서 ”Ω“의 위치에 설정합니다.
2. 측정회로나 저항기의 양단에 테스타리드봉을 접속합니다.
3. 측정치가 액정상에 나타납니다.
4. 저항(Ω)측정은 저항기, 전기기구코드의 결선 등을 체크하는데 사용합니다.
※ 주의 : 회로에 전원이 공급된 상태에서는 절대로 저항측정을 하지 마십시오.
5. 측정하기 전에 테스타리드선을 떼어놓으면 “OL"이 표시됩니다. 이때 정상적인
표시를 나타내고 있는 것이며, 테스타리드선을 SHORT시키면 0.3Ω 이하로 표시됩니다.
이때 수치는 테스타리드선의 저항 성분을 나타냅니다.

<도통체크 및 다이오드 측정방법>
1. 레인지스위치를 “OFF"로부터 “/ ” 위치에 설정합니다.
2. 모드스위치(Shift Key)를 누르면 “  ” 또는 “  ”가 액정상에 표시됩니다.
3. 도통체크() 측정: 측정회로의 양단에 테스타리드봉을 접속시킵니다.
저항이 약 20Ω이하가 되면 부저소리가 납니다.
4. 다이오드() 측정 : 테스타리드봉을 아래그림과 같이 접속합니다.
정상적인 다이오드는 0.4 ~ 0.7V 를 가리키며 불량으로 개방되면 “OL"로 표시되고,
도통되면 0에 가까운 수치를 표시합니다.

※ 주의 : 회로내 소자를 측정시에는 필히 회로의 전원을 꺼 주어야 하며 회로내
콘덴사를 방전시킨 후 측정하여 주십시오.

<전류측정(DCmA, ACmA) 측정방법(DM-300A ONLY)>
1. 레인지스위치를 “OFF"로부터 ”mA"의 위치에 설정합니다.
2. 모드선택스위치를 눌러서 “DC" 또는 ”AC"가 액정상에 나타나도록 눌러서 선택하십시오.
3. 측정하고자 하는 회로를 끊고 직렬로 연결하여 측정합니다.
※ 주의 : 전류측정레인지에서는 절대로 전압을 인가하지 마십시오.
기기손상 및 인체에 손상을 받을 수 있습니다.